ZR－BZ BZ振荡实验装置测量系统

ZR－BZ BZ振荡实验装置测量系统是用Belousov－Zhabotinski反应（简称BZ反应）的基本原理，初步显示自然界中普遍存在的非平衡非线性问题的仪器

一 原理简介

最典型的耗散结构是BZ体系的时空有序结构，所谓BZ体系是指由溴酸盐，有机物在酸性介质中，在有（或无）金属离子催化下构成的体系。

BZ振荡反应的解释：体系中存在着两个受溴离子浓度控制过程A和B，当高于临界浓度时发生A过程，当低于时发生B过程。也就是说起着开关作用，它控制着从A到B过程，再由B到A过程的转变。在A过程，由化学反应降低，当到达时，B过程发生。在B过程中，[]再生，当到达时，A过程发生，这样体系就在A过程，B过程间往复振荡。下面用体系为例加以说明。

当足够高时，发生下列A过程：

（1）

（2）

其中第一步是速率控制步，当达到准定态时，

当低时，发生下列B过程被氧

（3）

（4）

（5）

反应（3）是速度控制步，反应经（3）、(4)将自催化产生HBrO2，达到准定态时

由反应（2）和(3)可以看出：和是竞争HBrO2的。当时，自催化过程，（3）不可能发生。自催化是BZ振荡反应中必不可少的步骤。否则该振荡不能发生。    的临界浓度为：

的再生可通过下列过程实现：

（6）

该体系的总反应为

（7）

振荡的控制物种是

二 用户指南

ZR-BZ BZ振荡实验装置测量系统              磁力搅拌器                     ZH-2C  超级恒温水浴

ZR－BZ BZ振荡实验装置测量系统连接图

操作方法及注意事项

1.1 仪器与药品

ZR－BZ BZ振荡实验装置测量系统由ZR－BZ BZ振荡实验装置1台，反应器（双层杯）100mL1只，ZH－2C超级恒温水浴1台，磁力搅拌器1台，PC机（选配）1台，打印机（选配）1台，铂电极1根，硫酸电极1根，（甘汞电极用1mol/L硫酸作液接）。

丙二酸（A.R.）;溴酸钾（G.R.）；硫酸铈铵（A.R.）；溴化钠（A.R.）；浓硫酸（A.R.）；试亚铁灵溶液。

2 实验步骤

2.1 连接好仪器，打开超级恒温槽，将温度调节至25.0℃±0.1℃。

2.2 配置0.45mol/L丙二酸250mol/L，0.25mol/L溴酸钾250mL，硫酸3.00mol/L250mL，4×10-3mol/L的硫酸铈铵250mL。

2.3 在反应器中加入已配好的丙二酸溶液，溴酸钾溶液，硫酸溶液各15mL，恒温5	min后加入硫酸铈铵溶液15mL，观察溶液的颜色变化，同时记录相应的电势曲线。

2.4 用上述方法改变温度为30℃，35℃，40℃，45℃，50℃时重复实验。

2.5 观察NaBr~NaBrO3~H2SO4体系加入试亚铁灵溶液后的颜色变化及时空有序现象。

2.6 配制三种溶液a、b、c。

2.6.1 取3mL浓硫酸稀释在134mL水中，加入10g溴酸钠溶解。

2.6.2 取1g溴化钠溶解在10mL水中。

2.6.3 取丙二酸2g溶解在20mL水中。

2.7在一个小烧杯中，先加入6mL a溶液，再加入0.5mL b溶液，再加1mL c溶液，几分钟后，溶液成无色，再加1mL 0.025mol/L的试亚铁灵溶液充分混合。

2.8 把溶液注入一个直径为9cm的培养皿中（清洁，干净），

加上盖。此时溶液呈均匀红色。几分钟后，溶液出现蓝色，并成环状向外扩展，形成各种同心圆状花纹。

三 实验注意事项

1 实验中溴酸钾试剂纯度要求高。

2 217型甘汞电极用H2SO41mol/L作液接。

3 配制0.004mol/L的硫酸铈铵溶液时，一定要在0.20mol/L硫酸介质中配制。防止发生水解呈混浊。

4 所使用的反应容器一定要冲洗干净，转子位置及速度都必须加以控制。

四 简单故障及排除

| 故障现象 | 排除方法 |
| --- | --- |
| 打开电源开关，LCD无显示。 | 检查电源线和保险丝是否接牢。 |
| 显示屏上数字保持不变。 | 检查仪器是否处于测量状态。 |
| 显示屏显示“OVER”。 | 表明测量超量程或传感器没有接好。 |

五 售后服务

1 本仪器保修期18个月，终身维修。

2 若本仪器出现故障，请和我公司联系，我公司将尽快为你解决。售后服务电话 025－83714707

附件 ZR－BZ BZ振荡实验软件操作步骤

1 启动软件。

2输入实验温度值。

3 选择自动选择通讯端口,或通过手动选择通讯端口。

4 点击开始记录按扭,系统将每秒钟记录一个电位数据。

5 当反应完成点击停止记录。

6 点击保存文件按扭,选择保存目录并指定文件名保存该温度下数据。

7 再输入实验温度值。

8 重复步骤3-6……。

9 选择实验数据处理项目。

10 点击载入按扭,选择要处理的实验数据文件。

11 将鼠标光标移至数据表第一组t诱表格处。

12 用鼠标移动电位-时间趋势图中光标至曲线相应测试点。

13 点击确定按扭,在数据表相应位置将出现选择电位值,依次类推选择其他测试点。

14 表中t振为t1-t7的平均值,表格的最后三列数据为自动生成数据。

15 重复11-13步骤分析其他组实验数据。

16 点击回归方程按扭,在ln(1/t诱)-1/T 图和ln(1/t诱)-1/T 回归方程出将分别出现回归后直线图和回归后的方程。

17 点击消隐点按扭可以消隐ln(1/t诱)-1/T图中显示的原始点。

18 点击t诱图和t振图按扭可以在ln(1/t诱)-1/T 图和ln(1/t振)-1/T图进行交替显示。

19 选择电位-时间趋势图分析选项可以对电位-时间图进行分析,选择光标位置点击确定,返回到实验数据处理选项。

20 点击实验数据处理选项中打印按钮可将所见界面实验数据和图形进行打印。